- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院奥林巴斯肠镜维修采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包,消化内科肠镜使用角度不足，导致无法正常工作。该肠镜型号为GF-H2901项目预算金额3.5万元。

项目参数:

需更换导光束、C盖、弯曲橡皮、内窥镜钳子管道、AW软管组件、LG目镜、J管道组件、弯曲软管组件、IGP连接软管组件、内窥镜保护像朔（橡胶）、喷嘴、1号按钮、遥控按钮盒各1。

要求:所有更换配件需为奥林巴斯原厂配件,且适配奥林巴斯GF-H2901肠镜，维修供应商维修完毕需提供上门安装服务，确保设备正常运且需甲方验收合格，维修供货商需提供资质以及原厂授权文件。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3、提供《医疗器械经营企业许可证》及营业执照。

四、维修完成时限：7天、质保≥3月。

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。