- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院体检中心查体设备采购项目

二、项目说明：

本项目包含三个包，预算7.9万，其中包一：眼科裂隙灯显微镜检查仪3.5万，包二电子血压计1.7万，包三心电图机2.7万。

包一：眼科裂隙灯显微镜检查仪 - 1、适用于眼前节及眼内部病变检查。 - 2、光学设计类型采用平行夹角式 - 3、采用转鼓式改变倍率的形式，不少于五档变倍。 - 4、目镜放大倍率≤12.5X - 5、放大总倍数≥40X - 6、屈光度补偿调节范围：-5D ~ +5D - 7、瞳距调节范围：50mm~90mm - 8、视场公称直径范围：5.5mm-33mm - 9、采用上光源照明方式 - 10、裂隙高度：多个高度连续可调 - 11、裂隙宽度：多个高度连续可调 - 12、裂隙水平旋转角度范围：0°~180° - 13、裂隙倾角：不低于4个 - 14、光斑直径：不低于5个 - 15、调光方式：底座无极调光 - 16、照度≥60万Lux - 17、配置电动升降台 - 18、质保期≥2年

包二 医用全自动电子血压计参数

- 1．测量原理：示波法

- 2.显示屏：LCD显示屏

- 3.测量位置：左右臂均可

- 4.适应臂周范围：17～42cm

- 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

- 6.具有触碰感应功能：手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示

- 7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2次/分

- 8.具有肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度

- 9.具有臂筒角度调节功能

- 10.具有平均值测量功能：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值

- 11.具有打印功能：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果

- 12.ID功能：可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备

- 13.外壳、袖带具有抗菌设计

- 14.具有测量步骤引导功能

- 15.具有臂筒交互功能

- 16.具有语音提示及播报功能

- 17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

- 18.通信数据输出： USB输出方式，结果可上传HIS系统

- 19.外形尺寸：长≤500mm 、高≤400mm 、宽≤500mm

- 20.质保期≥2年

包三 心电图机参数

心电图机参数

设备用途：用于测量、采集、显示、记录患者心电信号，提供临床诊断。

主要技术规格及系统概述:

1.具备彩色液晶触摸屏≥8 英寸

2.工作模式：可手动或自动。

3.内置可充电锂电池，工作时间≥4 小时。

4.能与医院现有体检系统无缝连接，进行传输。

5.支持中文输入和中文报告语言。

6.心电图数据回顾功能。

7.具备病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

8.具备在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作。

9.可存储病例数量≥500 例。

10.支持通过连接二维码扫描枪获取病人信息，并配备扫码枪。

11.具备导联信号质量检测功能，可显示信号质量，并根据信号质量自动开始或停止心电采集。

12.支持 ECG 输入及波形处理。

13.标准 12 导联心电信号同步采集

15.输入阻抗：≥80MΩ。

16.A/D 转换：24bit。

17.时间常数：≥4.5s。

18.共模抑制比：≥105dB

19.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

20.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤5%。

21.增益/灵敏度选择：多档可调，手动或自动。

22.增益：2.5、5、10、20、自动（AGC）mm/mV 可选。

23.走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选。

24.具备 RS232C 串口、LAN、USB、SD 卡槽等数字端口。

25.无偿开放信息端口协议，和医院现有 HIS 系统进行信息交互。

26.质保期≥2年

三、服务要求

设备的交付期：乙方在合同生效的__3_个日历天内向甲方交付上述设备，乙方逾期供货，每延长一天，扣除合同额的千分之五做为违约金；延期10天以上，甲方有权无条件解除合同。

设备运输、安装和验收:

- 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费、安装费和保险费等费用。

2.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的操作手册、维护手册、质量保证文件、服 务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

3.甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成，并根据甲方要求完使用培训。

5.提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料，安装调试完毕，完成甲方要求验收合格后，签字确认。

质量保证及售后服务

1.乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及行业技术标准要求。如使用后发现设备的质量、规格或性能与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后3个工作 日内负责采用符合合同规定的性能、质量和规格要求的设

四、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

3、提供《医疗器械经营企业许可证》及营业执照。

五、费用结算

签订合同，项目完成后乙方提供正规发票据实结算。